| 2 | 冰冻切片机 | 1、具有自动和手动除霜功能 2、冷冻箱和样本头各自独立的除霜设置 *3、双压缩机制冷分别对腔体和样本头制冷 *4、优化的空气循环系统，冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀片架、刀架上，刀片架和放卷板得到间接制冷 *5、具备箱体低温紫外线消毒技术 6、机器的面板和扶手上均带有银离子涂层 7、电动功能：电动进样 8、样本头温度最低可达-50°C 9、加热的滑窗可移动，箱体探测器可以侦测滑窗状态 10、无氟制冷，样本夹具使用方便，仪器有脚轮，手轮可以安全锁定，温度实时指示 *11、切片厚度 设定范围：1－100 μm 设定值：1.0μm – 5.0 μm 以 0.5 μm递进 5.0μm – 20.0 μm 以1.0 μm递进 20.0μm – 60.0 μm 以5.0 μm递进 60.0μm – 100.0 μm 以10.0 μm递进 12、修块： 临床 快修范围：10 – 40 μm 设 定 值： 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm 研究 修块范围：1 – 600 μm 设 定 值：1.0 μm – 10.0 μm 以1.0 μm 递进 10.0 μm – 20.0 μm 以2.0 μm 递进 20.0 μm – 50.0 μm 以5.0 μm 递进 50.0 μm – 100.0 μm 以10.0 μm递进 100.0 μm – 600.0 μm以50.0 μm递进 *13、最大样本尺寸：50 x 80 mm 14、水平进样： 25 mm 15、垂直进样： 59 mm 16、样本回缩： 20 μm或关闭 17、电动进样： 慢速 300 μm/秒 ，以 20 μm 递进 快速 1000 μm/秒 18、样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行 19、冷冻室制冷： 温度范围：0℃至-35℃(室温20℃时) 20、样本制冷： 温度范围：–10℃ 至–50℃ 样本头除霜：手动除霜 21、冷冻室除霜 ：自动冷冻室除霜： 可编程（热空气）编程时间设置是24小时一次或手动空气除霜 除霜时间：12分钟 自动关闭除霜：箱体温度–5℃时 22、速冻架： 最低温度：0℃至-60℃ 速冻位置数：15 + 2 除霜： 手动热空气除霜 23、半导体 制冷位置：2 1分钟内可达到零下60℃ *24、经过有效性认证的紫外线表面消毒：可在任何时间和任何温度下进行 *25、简明的图形化按键操作，一目了然，便于操作且避免失误的发生 26、功率：1900伏安 *27、进口产品投标人须提供生产厂家或国内产品总代理商针对本项目的项目授权书及售后服务承诺书。 |
| --- | --- | --- |