- 合同编号：（郑大-询价-2021-0057）

- 郑州大学政府采购货物合同

甲方：   郑州大学

乙方：   河南恒奥科技有限公司

本合同于 2021年 11 月 27 日由甲乙双方按下述条款签署。

在甲方为获得（超声细胞破碎仪等）货物和伴随服务实施公开招标情况下，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额（人民币捌拾玖万贰仟捌佰圆整，￥892800.00元）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

- 一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）

1.本合同所指设备详见附件1、附件2 ，此附件是合同中不可分割的部分。

2.总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

- 二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于2021年 12 月 10 日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在7日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

- 四、质保期与售后服务（详见附件3）

1.所有设备免费质保期为国产三年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），其中振荡培养箱免费质保五年，终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年  2  次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6.其它：无

- 五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及 3 人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

- 六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

- 免税

- 1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

- 2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

- 3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

- 八、交货时间、地点与方式

1.乙方于 2021 年 12 月 12 日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

- 九、验收方式

- 1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

- 乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

- 2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

- 十、付款方式

1.本合同总价款（大写）为：捌拾玖万贰仟捌佰元整（小写：￥892800.00元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95％即人民币 捌拾肆万捌仟壹佰陆拾 元整（小写：￥ 848160.00 元），质保期满后，甲方向乙方支付剩余的全部货款即人民币 肆万肆仟陆佰肆拾 元整（小写：￥ 44640元）。

- 十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

- 十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

- 十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有

附件1：

供货范围及分项价格表                          单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声细胞破碎仪 | 品牌：BRANSON 型号：SFX550 | 必能信超声（上海）有限公司 | 中国 | 1 | 65800.00 | 65800.00 | 无 |
| 2 | 振荡培养箱 | 品牌：上海知楚 型号：ZQZY-78BE | 上海知楚仪器有限公司 | 中国 | 1 | 65500.00 | 65500.00 | 无 |
| 3 | 高低温程控冷却循环机 | 品牌：宁波新芝 型号：CK-4005GD | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 中国 | 2 | 20000.00 | 40000.00 | 无 |
| 4 | 烘箱 | 品牌：上海政泓 型号：DHG-9140A | 上海政泓实业有限公司 | 中国 | 4 | 3900.00 | 15600.00 | 无 |
| 5 | 摇摆式多功能粉碎机 | 品牌：上海拜杰 型号：BJ-800A | 上海拜杰实业有限公司 | 中国 | 1 | 300.00 | 300.00 | 无 |
| 6 | 卧式流水式粉碎机 | 品牌：温岭创力 型号：CLF102 | 温岭市创力药材器械有限公司 | 中国 | 1 | 4600.00 | 4600.00 | 无 |
| 7 | 石墨电加热版 | 品牌：上海力辰 型号：DB-3EFS | 上海力辰仪器科技有限公司 | 中国 | 1 | 3450.00 | 3450.00 | 无 |
| 8 | 自动凯氏定氮仪（含石墨消解） | 品牌：海能仪器 型号：K9840 | 海能未来技术集团股份有限公司 | 中国 | 1 | 30200.00 | 30200.00 | 无 |
| 9 | 粗脂肪测定仪 | 品牌：海能仪器 型号：SOX406 | 海能未来技术集团股份有限公司 | 中国 | 1 | 15600.00 | 15600.00 | 无 |
| 10 | 半自动纤维分析仪 | 品牌：海能仪器 型号：F800 | 海能未来技术集团股份有限公司 | 中国 | 1 | 54000.00 | 54000.00 | 无 |
| 11 | 低温培养箱 | 品牌：天津泰斯特 型号：SPX-150BIII | 天津泰斯特仪器有限公司 | 中国 | 2 | 5800.00 | 11600.00 | 无 |
| 12 | 霉菌培养箱 | 品牌：天津泰斯特 型号：MJX-150BIII | 天津泰斯特仪器有限公司 | 中国 | 2 | 6150.00 | 12300.00 | 无 |
| 13 | 水浴锅 | 品牌：天津泰斯特 型号：SYG-A2-8 | 天津泰斯特仪器有限公司 | 中国 | 1 | 700.00 | 700.00 | 无 |
| 14 | 恒温水箱 | 品牌：天津泰斯特 型号：SHHW-600D | 天津泰斯特仪器有限公司 | 中国 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 无 |
| 15 | 天平 | 品牌：上海佑科 型号：YP5002 | 上海佑科仪器仪表有限公司 | 中国 | 1 | 650.00 | 650.00 | 无 |
| 16 | 30L卧式转轴固体发酵罐 | 品牌：上海保兴 型号：BIOTECH-30SS | 上海保兴生物设备工程有限公司 | 中国 | 1 | 165000.00 | 165000.00 | 无 |
| 17 | 好氧有机肥发酵装置 | 品牌：苏州同科 型号：TKSH-407 | 苏州同科科教设备有限公司 | 中国 | 1 | 15500.00 | 15500.00 | 无 |
| 18 | 氮吹仪 | 品牌：杭州米欧 型号：NK200-1B | 杭州米欧仪器有限公司 | 中国 | 1 | 6500.00 | 6500.00 | 无 |
| 19 | 基础电泳仪电源 | 品牌：伯乐 型号：PowerPac Basic | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | 中国 | 1 | 8000.00 | 8000.00 | 无 |
| 20 | 真空抽滤装置 | 品牌：爱德华 型号：RV12 | 爱德华真空技术有限公司 | 中国 | 1 | 38500.00 | 38500.00 | 无 |
| 21 | 循环水真空泵 | 品牌：郑州宇祥 型号：SHZ-D(III) | 郑州宇祥仪器设备有限公司 | 中国 | 2 | 900.00 | 1800.00 | 无 |
| 22 | 振荡培养箱 | 品牌：上海智城 型号：ZWYC-2932 | 上海智城分析仪器制造有限公司 | 中国 | 5 | 52000.00 | 260000.00 | 无 |
| 23 | 水浴振荡器 | 品牌：上海智城 型号：ZWF-110X30 | 上海智城分析仪器制造有限公司 | 中国 | 4 | 11500.00 | 46000.00 | 无 |
| 24 | 超净工作台（一） | 品牌：上海智城 型号：ZHJH-C1115B | 上海智城分析仪器制造有限公司 | 中国 | 1 | 14000.00 | 14000.00 | 无 |
| 25 | 超净工作台（二） | 品牌：上海智城 型号：ZHJH-C1115C | 上海智城分析仪器制造有限公司 | 中国 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | 无 |
| 合计： 小写：￥892800.00元 大写：捌拾玖万贰仟捌佰元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

| 序号 | 货物/设备名称 | 具体技术规格参数、功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声细胞破碎仪 | 1、最大输出功率：550W；标准频率：20KHz 2、振幅自动补偿：当电压及输出功率发生变化时，振幅保持不变，保证了探头的稳定性，确保探头可长时间使用 3、测试键确保设备正常使用 4、智能温度控制模式:自动调节超声工作的脉冲时间长度以控制温度的过热，保证样本温度始终保持在用户设定的范围之内 5、处理过程实时监控:处理过程中的数据实时监控，包括功率大小、输出能量、温度数值等 6、3种超声模式：时间模式，能量模式，温度模式 7、高级能量控制模式:可在连续或脉冲的超声方式进行，提供精确的能量信息监控 8、精确的时间控制:最小脉冲时间为0.01秒 9、微量探头振幅限定模式，以延长探头使用寿命 10、处理量为0.2ml到1000ml，可以处理绝大部分1000ml以下体积的样本 11、高效能传统立式安装型换能器，转化效率高，不产热，无需冷却处理 12、20组操作程序可编辑储存：面对多批次高精度重复样本处理需求，为了实现可重复性及再现性 13、配置：主机，换能器，13mm标配探头（处理量50-250ml），选配3mm单阶探头（处理量1-50ml）， 国产隔音箱（带升降台和支架） | 台 | 1 |
| 2 | 振荡培养箱 | 一、配置： 箱体：2层，控温模块：2套，机械模块：2套，灭菌装置：2套，夹具：2套 二、技术参数 1、箱体 1.1双层箱体:双层叠加结构，可叠加至三层，每层独立控温，摇板可抽拉，保证拿取样品方便； 1.2观察窗：中空钢化玻璃； 1.3内衬: 304镜面不锈钢无缝焊接，R角(圆弧角); 1.4冲洗功能：箱体底部可进行水或消毒液冲洗除污消毒；； 1.5开门即停功能； 1.6侧面有透气孔； 1.7最大容量（三角瓶放样量）：单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000ml×4共二层 ； 1.8单层可放最大三角瓶3L,共二层 1.9双层箱体外型尺寸： 820mm×700mm×1170mm； 2、控温模块 2.1温度探头：PT100； 2.2温控范围：4～60℃（在室温23℃~25℃）； 2.3温度调节精度：±0.1℃ ； 2.4温度均匀度：±0.6℃ （at37℃）； 2.5控制方式：P．I．D微电脑智能控制； 2.6对流方式：强制对流； 2.7定时范围：0-999.9小时； 2.8制冷系统：进口压缩机、无氟环保制冷剂;压缩机可设置：常开、自动和关闭；具有定时除霜功能：1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~60分钟可调，保证长时间在低温状态下运行不冰堵； 2.9制热：加热管加热； 2.10保护功能：超温报警功能，异常情况自动断电功能，断电恢复功能； 2.11数据记录：不间断记录机器运行数据，可生成曲线 2.12配置滤波器和磁环； 3、机械模块 3.1电机：高质伺服电机； 3.2机械驱动：多轴偏三轮驱动； 3.3振荡频率：10-350rpm（上层10-300rpm）； 3.4振荡频率精度：±1rpm； 3.5摇板振幅：Ф26mm； 3.6摇板尺寸(长×宽）： 575mm×465mm，共二层 ； 4、灭菌装置 4.1配置紫外灯灭菌； 4.2配置箱体防水保护结构工艺及装置； 5、夹具：配置可单手操作放取样品的一体成型全塑胶三角瓶夹具，单一或混配最大量配齐； 6、免费质保五年 | 台 | 1 |
| 3 | 高低温程控冷却循环机 | 1运行环境 1.1环境温度：-10℃—40℃ 1.2相对湿度：≤70% 1.3适用电源：电压220V/110V（±10%），50Hz/60 Hz (±2%)。 2. 主要技术参数： 2.1 微机智能程序控制，可编辑时间/温度曲线； 2.2 智能多段可编温度、时间程序、控制升温、恒温、降温过程；；且升温速度、降温速度可按用户要求设置后自动控制。 2.3 最多编写储存32个温度/时间段，每个程序段可设置0-9999min运行时间。 2.4 高清晰大液晶触摸显示窗，随时显示当前的温度测量值和温度设置值。 多种参数设定，方便快捷的功能键、移位键、数字增减键，设定温度/时间段及其它高级控制参数。 2.5 采用全封闭高效压缩机制冷，具有超载自动保护功能。 2.6 自主识别判断工作温度与模式，高温可以直接开压缩机冷却，升降温速率高效。 2.7 温度范围（℃）：-40℃^200℃ 2.8 冷槽容积（L）：5 2.9 恒温精度（℃）：±0.1 2.10 泵流量（L/min):20 2.11 控温段数（位）：32 2.12 排水口：有 2.13 加热功率（W）：1500 2.14 制冷量（0℃/W）：1322 3.技术资料 3.1 随机器提供仪器设备的中文安装、操作及维修保养手册。 3.2宁波新芝通过ISO9001国际质量体系认证，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。 | 台 | 2 |
| 4 | 烘箱 | 电源电压：220V 50Hz 控温范围：RT+10℃～250℃ 温度分辨率：0.1℃ 恒温波动度：±1℃ 输入功率： 2000W 工作环境温度：5℃～40℃ 内胆尺寸（mm）：550*450*550 外形尺寸（mm）：830*650*730 载物托架（标配）：2块 定时范围：1～9999minutes | 台 | 4 |
| 5 | 摇摆式多功能粉碎机 | 1、功率：3000w 2、刀片数量：动刀3片定刀1片 3、电机转速：34000转 4、粉碎程度：300目到3000目 5、带摇摆功能 6、启动方式：电启动 7、不锈钢材质 8、过载保护 | 台 | 1 |
| 6 | 卧式流水式粉碎机 | 1、出料能力：40-80kg/h 2、电机功率：3000w 3、主轴转速：6000r/min 4、出料粒度;50-300mm 5、进料粒度：10mm | 台 | 1 |
| 7 | 石墨电加热版 | 1、整机功率4KW 2、LCD液晶显示 3、控温范围：5-420℃ 4、仪表控温精度：±1℃ 5、加热尺寸：600*400mm 6、版面材质：12mm石墨 | 台 | 1 |
| 8 | 自动凯氏定氮仪（含石墨消解） | 1.定氮仪主机部分： 1 仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统； 2 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法； 3 检测范围：0.1-240mgN； 4 回收率≥99.5%（1-240mgN）； 5 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； 6 测定样品重量：固体≤6g 液体≤16ml； 7 操作系统：内置4.3寸高分标率彩页液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程； 8 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测； 9 采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，保证样品的高回收率和结果的准确性； 10 蒸馏时间：0—60min 连续可调； 11 具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率； 12 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； 13 具备安全门自动监测及消化管在位检测功能； 14 具有紧急停止操作功能，保证实验安全。 15 具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计； 16认证：提供制造商质量、环境、健康管理体系认证证书 2.消解部分：可批处理20个样品 1、炉内温度连续可调，可控温度恒定，仪器操作简单 ； 2、炉内平均温差较小，样品消解效果一致性好，热传导效率高； 3、 整机机箱采用不锈钢材料制成，具有良好的耐腐蚀能力 ； 4、整机具有过压、过流、过热等多重保护； 5、温度：室温+5℃～450℃； 6、加热方式：红外加热及高纯石墨传导； 7、控温精度：±1℃； 8、功率：3.6KW； 9、最大电流：16A； 10、可同时处理样品数量20个； 11、消解管：300mL ； 12、隔热：高密度硅酸铝； 配置清单： 主机1台、硅胶管6米、消化管架1个、消化管20支；石墨消解仪（20孔） | 台 | 1 |
| 9 | 粗脂肪测定仪 | 1 设备用途： 1.1 可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。也可以快速的从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质； 1.2 快速安全地测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪； 1.3 可萃取土壤中的半挥发性有机化合物，杀虫剂、除草剂等； 1.4 可萃取废水、污泥中油脂； 1.5可萃取塑料中的增塑剂，纸张、纸版中的松香，皮革中的油脂等； 1.6 可为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理。 2 工作条件： 2.1环境温度：（5～30）°C； 2.2相对湿度：≤80%； 2.3自来水压力：≥0.2MPa； 2.4供电电源：（220±22）V；（50±1）Hz； 2.5除地磁场外，无其它电磁场的干扰； 3 功能参数： 3.1测定范围：0-100%； 3.2自动控温全密封金属浴加热方式，控温范围：室温+5℃～280℃； 3.3加热杯体积：80mL； 3.4溶剂回收率：≥80%； 3.5测定样品重量：0.5g～15g(常量2g~5g)； 3.6处理能力：6个/批； 3.7测试时间：比传统方法缩短20-80%； 3.8同步显示设定温度，实际温度，设定时间和加热计时； 3.9内置专业的PID控温系统，控温精度：±1℃； 3.10采用4.3寸液晶显示屏，微电脑控制系统； 3.11操作时可以根据试剂沸点和自然温度的不同而选择最佳温度； 3.12整机采用表面氧化处理防腐蚀技术，有效避免环境对机器的影响； 3.13空气层隔热，保持机体外壳常温，具有隔热和保温双重作用； 3.14具有过温报警及定时提醒功能，声、光、屏幕显示文字提示三重报警系统； 3.15直线轴承传导技术的升降连接，升降操作方便灵活； 3.16仪器结构采用水电分离设计，提高整机安全性； 3.17提供厂家ISO质量体系认证 | 台 | 1 |
| 10 | 半自动纤维分析仪 | 1设备用途： 可用于传统的温德法检测粗纤维和范式法检测洗涤纤维。适用于植物、饲料、食品及其它农副产品中粗纤维的测定以及洗涤纤维、纤维素、半纤维素、木质素和其它相关参数测试。 2工作条件 2.1环境温度：（5～30）°C； 2.2相对湿度：≤80%； 2.3自来水压力：≥0.2MPa 2.4供电电源：（220±22）V；（50±1）Hz； 2.5除地磁场外，无其它电磁场的干扰； 3功能参数 3.1可进行酸洗、冲洗、碱洗、过滤等过程 3.2溶液桶抽拉结构以方便加液操作，避免溶液桶在机箱顶部补充试剂困难的问题 3.3腐蚀性液体不接触任何泵体，防止传统结构中排废泵易被腐蚀的现象 3.4具备坩埚反冲功能，防止样品在坩埚中结饼导致无法抽滤 3.5具有防止加液过多溢出功能，防止加液时操作不当造成腐蚀性液体溢出，保护实验安全 3.6可以随时调节坩埚加热功率， 方便控制加热速度，同时降低能耗 3.7具有内置预加热功能，以便缩短整个实验过程 3.8标配四种规格坩埚，满足不同样品的需要 3.9嵌入式软件控温技术，控温精确稳定 3.10可负压真空排废 3.11红外辐射加热，加热功率连续可调 3.12测定范围：0.1-100% 3.13测量范围：0.5g-3g 3.14重复性误差：粗纤维含量在10%以下，≤0.4% 粗纤维含量在10%以上，≤1% 3.15处理能力：6个/批 3.16蒸馏水预热时间：10-12分钟 3.17内置空气泵，反吹压力＞4bar 3.18额定功率：2.2KW 3.19配冷浸提模块 3.20标配可检测粗纤维、洗涤纤维、半纤维、纤维素等物质，配冷浸提模块另可检测木质素 3.21提供认证：提供生产制造企业ISO9001质量体系认证 6.配置清单： 6.1.主机一台 6.2.五种坩埚 30个 6.3. 配冷浸提模块 | 台 | 1 |
| 11 | 低温培养箱 | 1、方式：强制对流 2、使用温度范围：0-65℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 5、温度分布精度：±1℃ 6、内装：镜面不锈钢板 7、外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 8、断热材：聚氨酯 9、加热器：不锈钢加热管 10、额定功率：1.0 kw 11、压缩机：风冷密闭压缩机 12、制冷剂：R134A 13、除霜构造：手动 14、引线孔：内径52mm一个 15、受控外接电源：外置1个 16、温度控制方式：单段液晶PID 17、温度设定方式：轻触按键设定 18、定时器：0-99.9h 19、运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 20、附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 21、传感器：Pt100 22、安全装置：过升报警、过载保护 23、内容积：150L 24、隔板承重：15kg 25、隔板层数：9层 26、隔板间距：60mm | 台 | 2 |
| 12 | 霉菌培养箱 | 1、方式：强制对流 2、性能：使用温度范围：无加湿：0-65℃；有加湿：10-65℃ 3、温度分辨率：0.1℃ 4、温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 5、温度分布精度：±1℃ 6、控湿范围：60%-90%RH 7、湿度波动度：±5%-8%RH 8、内装：镜面不锈钢板 9、外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 10、断热材：聚氨酯 11、加热器：不锈钢加热管 12、额定功率：1.0kw 13、压缩机：风冷密闭压缩机 14、制冷剂：R134A 15、除霜构造：手动 16、控湿方式：手动 17、引线孔：内径52mm一个 18、受控外接电源：外置1个 19、紫外杀菌：有 20、控制器：温度控制方式：单段液晶PID 22、定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 23、运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 24、附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 25、传感器：Pt100 26、安全装置：过升报警、过载保护 27、内容积：150L 28、隔板层数：9层 29、隔板间距：60mm | 台 | 2 |
| 13 | 水浴锅 | 1.方式：自然水对流热传递 2.使用温度范围：RT+5-100℃ 3.使用温度范围：≤40分钟 4.温度分辨率：0.1℃ 5.温度波动度：±0.5℃ 6.温度分布精度：±1.0℃ 7.内装：不锈钢板 8.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 9. 断热材：聚氨酯 10.加热器：不锈钢加热管 11.额定功率：2.0kw 12.控制器：温度设定方式：轻触三按键动作、数显设定 13.温度控制方式:使用微型电脑PID控制加热器输出 14.安全装置:过升报警 15.定时器：0-999分钟（带定时等待功能） 16. 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 17.内容积： 24.8L 18.隔板层数：1层 | 台 | 1 |
| 14 | 恒温水箱 | 容积：36L 方式：自然水对流热传递 使用温度范围：RT+5-100℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度分布精度：±1.0℃ 升温时间:≤40分钟 内装：不锈钢板 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 断热材：聚氨酯 上盖：双层不锈钢板上盖 内盖：有 试管架：有 加热器：不锈钢加热管 额定功率：0.75kw 温度控制方式：使用微型电脑PID控制加热器输出 定时器：0-999分钟（带定时等待功能） 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 程序模式：单段运行 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 传感器：NTC 安全装置：过升报警 规格：内尺寸（宽*深*高mm）：600*300*200 | 台 | 1 |
| 15 | 天平 | 1.具备多种计量单位转换，计数功能及百分比功能 2.可选配加内置电池在户外使用。 3.另有选配连接电脑软件及打印机功能。 4.称量范围(g)：0-500 5.可读性/精度：10mg 6.秤盘尺寸（mm）：Ф130 | 台 | 1 |
| 16 | 30L卧式转轴固体发酵罐 | 1.罐体系统 全容量：30L 装液系数：20％－60% 罐体结构：内筒采用SUS316L优质不锈钢；夹套采用SUS304优质不锈钢；卧式罐体，带外夹套,安全通气阀，罐盖设有接种口，进料口，1个取样口，1个冷凝水排水口；固体接种口与手孔共用，玻璃观察视镜。与物料接触为SUS316L钢材。 出料方式：侧部端盖快开式出料，端盖气体密封快开式结构，端盖开启方便不用螺丝固定。 最大工作压力：0.2Mpa 表面处理：内外精细抛光，抛光精度Ra0.4，最高工作温度130℃ 2.搅拌系统 电机：交流马达及减速机，可定时正反方向运转。可设定搅拌时间间隔和动作时间，确保物料混合均匀。 材质：采用316L不锈钢，转轴式机械搅拌，轴和桨上带有通气孔，在搅拌时能很好的使无菌空气与物料混合。转速自动控制，在线检测 转速范围：5~30rpm/min±1rpm，可调，辅助以直平叶浆的斜槽搅拌系统，可以使物料径向和轴向混合。 3.空气系统与进气 包括转子流量计，空气除菌过滤器，最大设计流量大约1.5VVM，过滤精度：0.22um 4.空气流量自动检测与控制 采用质量流量控制器精确控制空气进气流量，并可以根据溶氧值自动调节空气流量。最大设计流量2VVM, 控制精度±0.5% 5.灭菌 在位灭菌，具有完善可靠的罐体灭菌系统，灭菌温度：100-130℃；  所有操作阀门设计在正面操作。灭菌的同时可以搅拌，可以彻底的对培养基进行消毒。 6.自动灭菌 一键式全自动灭菌、包括过滤器、罐体和管路。取样阀放料阀手动灭菌。可实现空消与实消。气动阀自动执行阀门开关，程序自动控制,可直接在控制软件上设定各个阶段灭菌的时间和温度。 7.湿度控制 进口湿度电极，湿度控制范围：30%-100%，不锈钢管路，进水经二级过滤器净化处理（精度：0.2μm）；全雾化补水，采用电磁阀自动控制，也可手动补水。 补水时间：开0-99分或秒；关0-99分或秒 8.排气系统  带尾气排放冷凝器，经过特殊设计的尾气排放管路无积液不染菌，排气冷凝水阀门手动控制。不锈钢压力表显示罐压，优质隔膜阀调节排气流量，控制罐压。 9.温度检测控制  加热器电加热，水冷却，循环泵循环控温，有空气自逸功能和断水、超温保护功能，具有良好的热交换效率。 温度控制采用PID自动控制模式，控制软件上可实现PID参数调节。Pt100电极可重复灭菌，电极校正功能可完全由系统软件校正。 温度控制：冷却水温度+5℃-65℃±0.2℃，显示温度：0-150℃±0.1℃ 发酵过程顺序控制（根据发酵时间区段设定，温度自动变量控制，10段） 10.补料控制 两路蠕动泵补料，开关控制，自动流加并计量，全自动 PID 控制，发酵过程分段控制。控制器可实现：补料量曲线分析，加入量累计，显示记录，批报表分析数据保存。发酵过程分段控制（根据发酵时间，补料自动变量控制，10 段程序控制）控制器可实现：补料量曲线分析，加入量累计显示记录，批报表分析，数据保存。 11.管道阀门  不锈钢阀门、管道，接头抛光处理，与物料接触部分管路和阀门全为316L不 锈钢。 12.控制系统  控制系统以进口工业控制计算机和 I/O 通道为核心组成，采用 10"液晶屏作为显示界面，显示内容丰富齐全, 人性化画面简单明了，操作简单方便。该控制系统能适应不同的传感器和执行机构的范围的输出输入信号。 代谢流高级监控软件：生物发酵过程检测软件是一个有自主知识产权的发酵过程检测专用软件，基于细胞代谢物流检测与控制理论进行参数相关分析，微生物发酵过程优化与放大的多尺度问题研究的最佳软件。 13．配置清单 30升固体发酵系统一套，蒸汽发生器一套，空气机压缩机系统一套，耐高温灭菌补料瓶及配件共4只（250mL-1000mL），呼吸过滤器（4个），水管及配件，硅胶管（20米），橡皮塞、弹簧夹、保险丝、接种环、补料针 等若干 | 台 | 1 |
| 17 | 好氧有机肥发酵装置 | 一.技术指标 1.处理垃圾：50～70L/批。 2.最高使用压力0.1Mpa。 3.搅拌速度6~23转/分钟。 4.工作电源：AC220V±10%、50Hz，单相三线制，功率<3KW，安全保护：具有接地保护、漏电保护、过流保护。 5.电源线路及控制线的安装：使用环保阻燃电气配线槽，规范整理符合国家标准，具有绝缘、防弧、阻燃自熄等特点，布线整齐，安装可靠，便于查找、维修和调换线路。 二.主要配置及参数 1.发酵罐1个：65升，发酵罐的本体采用有不锈钢制成（φ400mm×总高700mm），配取样口3个，φ100mm卸料口1个。 2.304不锈钢筛盘承托层。 3.垃圾翻转装置1套：(配有180W调速电机1台、调速器1套、不锈钢搅拌器 1套)发酵罐内装有垃圾翻转装置，对其垃圾进行均匀搅拌。 4.温度检测装置3套。 5.气泵1台：配有充氧泵一台，根据实验需要可进行垃圾好氧的处理。 6.渗滤液分离装置，气阀1只，气体流量计1只，放液阀1个，喷淋系统1套，卸料口1个。 7.渗滤液箱：白色10mm厚PP板，水箱底板上安装有放空阀，方便将水排净。 8.304不锈钢台面、拉丝银双色板标牌（设备各主要组成单元名称，便于学生了解设备）。 9.电源控制系统：双面亚光密纹喷塑电控箱1只、漏电保护开关、电压表、带灯自锁按钮开关（正泰）、温度显示器3个、线槽等组成，控制箱面板采用铝质凹字技术制作。 10. ERA配套连接管道和阀门、弯头。 11.不锈钢框架实验台（30*30mm不锈钢方管、配脚轮均为万向轮带禁锢脚）等组成。 12.与实验室现有设备数据相连，实现数据共享。通过二维码虚拟仿真软件实现二维码视频教学录播。 13. 为检测环境污染对人的影响，教学录播系统智能触摸屏显示收缩压、舒张压及心率参数可实时记录加压，降压的曲线图，实时测算放气速度 | 台 | 1 |
| 18 | 氮吹仪 | 控温范围：室温+5℃ ~150℃ 温度设定范围：5℃ ~150℃ 温度稳定性@40~100℃：≤±0.5 ℃ 温度稳定性@100~150℃：≤±1℃ 模块温度均匀性@100℃：≤±0.5 ℃ 模块温度均匀性@150℃：≤±1 ℃ 温度显示精度：0.1 ℃ 升温速度：≤30min (40℃ 至 150℃) 定时范围：1min ~99h59min 气针板最大升降行程：285mm 气接头外径：Φ7mm 氮气压力：≤0.1MPa 氮气流量：0 ~10L/min 气针长度：150mm 样品处理量：1 个标准可视模块 输入电源：AC 220V / AC 110V, 50/60Hz 功率：400W 熔断器：250V, 3A/6A, Ф5×20 | 台 | 1 |
| 19 | 基础电泳仪电源 | 1、输出范围：电压 10-300 V；电流 4-400 mA；功率 75 W(最大) 2、输出类型：恒压或恒流，可定时 1-999 分钟 3、有断电后自动恢复功能 4、输出插孔 4 对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 5、安全标准：通过 EN-61010, CE 标准 6、安全性能：空载检测；荷载突变监测；过载短路检测；过压保护 | 台 | 1 |
| 20 | 真空抽滤装置 | 1.真空数据 1.1 峰值抽速，50Hz（60Hz）m3h-1(cfm)：12（8.4） 1.2 极限真空（1）mbar（Torr）：2.0×10-3（1.5×10-3）；2.0×10-2（1.5×10-2），使用 PFPE 油 1.3 极限真空(开气镇 1) mbar（Torr）：3.0×10-2（2.3×10-2） 1.4 极限真空(开气镇 2) mbar（Torr）：1.2×10-1（9.1×10-2） 1.5 极限真空(高流量模式) mbar（Torr）：3.0×10-2（2.3×10-2） 1.6 最高可抽取水蒸气压力 mbar（Torr）：80（60） 1.7水蒸气处理量 gh-1：290 1.8 最大连续入口压力（2）mbar（Torr）：1013（760） 1.9最大气镇/气体吹扫压力 Bar 表压(psig)：0.5（7） 2.电机数据 2.1 单相电机功率（额定），50Hz（60Hz）W：450（550） 2.2 3 相电机功率，50Hz（60Hz）：450（550）W 2.3 额定转速，50Hz（60Hz）rpm： 1470（1760） 3.物理数据 3.1油容量（最小-最大）l： 0.65-1.0 3.2进气法兰：NW25 3.3排气法兰：NW25 3.4极限真空状态下运行噪声（50Hz）dB(A)：48 3.5 噪声（带隔音罩）（50Hz）dB(A)：41 3.6 进气法兰处的振动 mm-1(rms)：＜4.5 3.7 运行环境温度范围℃（℉）：12 至 40（54 至 104） 4.能与现有的装置相匹配，且无漏气处 5.体系中抽真空时，需要置换氮气，确保无氧环境 6.干燥装置中，需要加入钠片重蒸溶剂，去除溶剂中的水分 4 配置：真空泵一台（RV12），不锈钢三通、卡箍、宝塔头等一套 真空计一套(ADC) 杜瓦瓶一个（北京欣维尔) 防倒吸油泡器一个（北京欣维尔) 冷阱装置一套（北京欣维尔) 抽滤瓶一个 （北京欣维尔) 溶剂干燥装置一套（北京欣维尔) 翻口橡胶塞及套管式橡皮塞子 十个（北京欣维尔) 通风橱合成架固定底座一套 三通接头及固定管架若干 双排管架一套 氮气钢瓶及减压阀一套（泽中气体） | 台 | 1 |
| 21 | 循环水真空泵 | 规格型号： 单头抽气量：10L/min 功率：180W 抽气头数：2个 储水箱容积：15L 最大真空度：0.098Mpa 流量：60L/min | 台 | 2 |
| 22 | 振荡培养箱 | 1控制方式：P.I.D（微电脑环境扫描微处理芯片） 2显示方式：5.6寸640×480点阵65K色真彩触摸式显示屏 3对流方式：强制对流式 4振荡方式：回旋式 5工作室（个）：2，每单元里面各标配一个高度可调的搁板，可以做到每单元里一层振荡一层静止，提供了额外的储存空间 6空气循环(M3/h)：360 7曲线编程设定：反复、步调、温度阶梯、曲线编程设定 8段数/步数：10/20 9每段时间（min）：0~9999 10定时时间（min）：0~9999 11温度控制范围（℃）：4~60 12温度分辨精度（℃）：0.1 13温度波动度（℃）：±0.1（37℃时） 14温度均匀度（℃）：≤±0.3（37℃时） 15振荡振幅（mm）：0~50无极可调 16转速范围（r/min）：30~300 17转速精度（r/min）：±1 18紫外强度(mW/m2)：≥400 19噪音水平dB（A)：≤65 20制冷功能：空冷式、R134.a 功率可控式制冷、无霜运行 21具有箱门柔性启闭装置，恒力距的高精度转速控制 22工作室内腔#304全不锈钢圆弧转角 23具有断电恢复、参数记忆、多参数密码保护和温度显示校正等功能 24安全的门开关系统，便捷的抽拉式托盘 25加速度：柔性慢启动 26摇板数量（块）：2 27摇板尺寸（mm)：500*420 28容积（L)：120/单元*2 29内胆尺寸/单元（长*宽*高）：（mm)： 570*505*418 | 台 | 5 |
| 23 | 水浴振荡器 | 1.往复频率范围（r/min）：20~180 2.往复频率精度（r/min）：±1 3.振荡幅度（mm）：16或24出厂设定：16 4.最大容量（ml*支）：100×15/250×11/500×6 5.托盘尺寸（mm）：434×256 6.定时范围（h）：0~500 7.温度控制范围（℃）：环境温度~99.9 8.温度分辨精度（℃）：±0.1（恒温状态） 9.温控均匀度（℃）：±0.2（37℃，100r/min） 10.数显方式：LCD 11.托盘数量（块）：1 12.智能化声光报警环境扫描微处理控制器 13.液晶显示屏显示各项设定参数和实测参数 14.运行参数记忆、操作界面加密锁定功能 15.实测温度偏离设定温度3测时，主机自动停止加热并发出声响警报 16. 双过温保护设计，当加热器部件低水位过温和测试样品过温时，主机具有断电恢复功能 17.水浴槽侧面设有排水阀 18.水槽尺寸（mm）：508*300*200 | 台 | 4 |
| 24 | 超净工作台（一） | 1.设有预过滤器的高效空气过滤系统。 2.风速可实现多级可调，可数显。 3.轻触式锁控操作系统，大功率、低噪声优质风机。 4.自平衡上下滑动前窗，可任意定位，方便操作。 5.双侧透明安全大屏窗，视角宽，采光好。 6.优质不锈钢操作台面，耐腐蚀性更好 7.操作区内配有照明日光灯及紫外线灭菌灯。 8.采用紫色PI美学设计理念, 豪华典雅的整机造型。 9.带万向转动脚轮，移动灵活，固定方便可靠。 10.控制方式：调压控制 11.显示方式：LED 12.空气流向：垂直流 13.工作面：一个 14.风机类型：优质离心风机 15.灭菌方式：高效紫外线杀菌 16.洁净等级：100级@≧0.5μm（美国联邦标准209E） 17.菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿） 18.风速调节范围：0.3m/s~0.6m/s（七级可调） 19.噪音水平：≤65dB（A） 20.振动半峰值：≤5μm 21.照度：≧300Lx 22.初阻力（Pa）：≤120（在最大风量下） 23.工作区尺寸（mm）：1200*625*645 | 台 | 1 |
| 25 | 超净工作台 | 1.可通过显示屏定量显示实测风速、压差、风量、以及HEPA运行状态； 2.当HEPA出现破损、失效等异常情况时，设备可及时发出声、光和全中文的可视预警或报警； 3.风速实现无级设定，恒风速运行，真正确保工作室风速处于理想； 4.具有时钟定时功能； 5.具有预过滤器高效空气过滤系统； 6.具有任意定位，自平衡上下滑动钢化玻璃前窗设置； 7.双侧透明钢化玻璃安全大屏窗，视角宽，采光好； 8.整机静电喷塑，不锈钢工作台面，内角光滑； 9.带刹车万向转动脚轮，移动灵活，固定方便可靠。 10.显示方式：LCD 11.空气流向：垂直流 12.工作面：一个 13.风机类型：优质离心风机 14.灭菌灯类型：石英高效紫外线杀菌灯 15.在线洁净度控制等级：工作区内≧0.5μm粒径的尘埃应≤3.5颗/升(FS209E100级) 16.菌落数：菌落数≤0.5/皿时（90mm培养平皿） 17.风速设定范围：0-0.6 18.工作区风速范围：0.3～0.6（无级设定） 19.风速控制精度：±0.01 20.风速分辨率：0.01 21.HEPA压差范围：0-500Pa 22.压差显示精度：±1% 23.初阻力（Pa）：≤120（在最大风量下） 24.噪音水平：≤65dB（A） 25.振动半峰值：≤5μm 26.照度：≧300Lx 27.具有HEPA状态自检、失效预警、失效报警、破损报警功能 28.工作区尺寸（mm）1500*625*645 | 台 | 1 |

附件3：

售后服务计划及保障措施

致：郑州大学

我单位就项目名称：郑州大学化工学院设备采购项目的服务承诺如下：

【服务期限及响应时间】

我公司郑重承诺本次投标活动中，所投设备自项目总体验收合格之日起计算（双方代表终验签字之日起）免费质保3年，其中振荡培养箱免费质保五年，终身维护、维修。我公司提供原厂商安装服务，为客户提供7×24h的技术支持服务。我公司具有相关认证证书的高级工程师，若所投货物非人为损坏出现问题，我公司在接到用户报修通知后1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决问题，若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在5个工作日内提供与原问题货物同品牌规格型号的全新货物服务，直到原货物修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原货物修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备件在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。在质保期内，因产品质量造成的问题，我方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件都是其原设备厂家生产的或经其认可的，产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。我方对提供的货物因产品质量问题而导致的缺陷，免费提供包修、包换、包退服务。

【包装与运输】

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由我方负责；设备包装符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由我方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

【人员培训】

a、培训时间：

（1）货物到达后，在收到用户单位安装要求后3个工作日内，我方派制造商授权的专业技术人员在客户所在地提供免费安装调试，确保仪器技术指标验收合格。

（2）仪器安装完毕，制造商工程师，免费提供2次上门系统培训（不少于3天）。培训人员具有相关的资质，培训内容包括但不限于设备相关原理、参数的设置、上机操作、数据的采集、数据的分析、安全注意事项、系统维护及一般故障排除等。

b、培训地点：设备安装现场或用户指定地点。

c、培训人数：现场培训人数不限或用户指定人员≥3人（（具体培训人数由用户确定）。

d、培训内容：我方向甲方提供两次培训包括安装培训和应用培训。

e、培训次数：无论在质保期内或质保期外，只要用户有培训要求，可以提供多次培训。

f、培训费用：所有培训相关费用已包含在投标总报价内。

【巡检周期】

我公司技术人员对所售货物定期巡防，免费进行货物的维护、保养服务，使货物使用率达到最大化，每年内不少于2次上门保养服务。

【质保期内服务承诺及优惠措施】

（1）所供设备软件在新版本推出后，我公司将为用户提供免费升级服务，并免费对操作人员进行培训。

（2）质保期内我公司将根据本项目所供仪器需要免费提供所有备品备件及专用工具（消耗品除外）。

（3）如果贵单位有使用或管理仪器设备人员方面的变动，我公司将为贵单位新的相关人员进行免费培训。

（4）我单位会不定期组织客户免费参加所供仪器的技术交流会，给各个用户之间提供交流平台。

（5）在仪器使用寿命内提供终身免费定期检测、故障排查服务，确保仪器设备正常使用，终身技术服务；

（6）在完成安装、调试、检测后，向用户提供技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明书、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）

【质保期外服务承诺】

（1）质保期外提供同等质量的售后服务，对用户的服务要求，我公司售后部门将提前至少8小时与用户协调时间、地点及其他具体事宜，若设备出现故障，在接到通知后1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决问题；

附件4：

郑州大学仪器设备初步验收单

No.                                         年   月   日

| 使用单位 |  | 郑州大学 |  |  | 使用人 | 饶远 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  | 郑大-询价-2021-0057 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货商 |  | 河南恒奥科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 合同总金额 |  |  |  | 892800.00元 |  |
| 设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  |  | 技术参数 （规格型号） |  |  |  | 生产厂家（产地） |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 金额 |
| 1 | 超声细胞破碎仪 |  |  | 品牌：BRANSON 型号：SFX550 |  |  |  | 必能信超声（上海）有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 65800.00 |
| 2 | 振荡培养箱 |  |  | 品牌：上海知楚 型号：ZQZY-78BE |  |  |  | 上海知楚仪器有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 65500.00 |
| 3 | 高低温程控冷却循环机 |  |  | 品牌：宁波新芝 型号：CK-4005GD |  |  |  | 宁波新芝生物科技股份有限公司 |  |  | 2 |  | 台 |  | 40000.00 |
| 4 | 烘箱 |  |  | 品牌：上海政泓 型号：DHG-9140A |  |  |  | 上海政泓实业有限公司 |  |  | 4 |  | 台 |  | 15600.00 |
| 5 | 摇摆式多功能粉碎机 |  |  | 品牌：上海拜杰 型号：BJ-800A |  |  |  | 上海拜杰实业有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 300.00 |
| 6 | 卧式流水式粉碎机 |  |  | 品牌：温岭创力 型号：CLF102 |  |  |  | 温岭市创力药材器械有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 4600.00 |
| 7 | 石墨电加热版 |  |  | 品牌：上海力辰 型号：DB-3EFS |  |  |  | 上海力辰仪器科技有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 3450.00 |
| 8 | 自动凯氏定氮仪（含石墨消解） |  |  | 品牌：海能仪器 型号：K9840 |  |  |  | 海能未来技术集团股份有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 30200.00 |
| 9 | 粗脂肪测定仪 |  |  | 品牌：海能仪器 型号：SOX406 |  |  |  | 海能未来技术集团股份有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 15600.00 |
| 10 | 半自动纤维分析仪 |  |  | 品牌：海能仪器 型号：F800 |  |  |  | 海能未来技术集团股份有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 54000.00 |
| 11 | 低温培养箱 |  |  | 品牌：天津泰斯特 型号：SPX-150BIII |  |  |  | 天津泰斯特仪器有限公司 |  |  | 2 |  | 台 |  | 11600.00 |
| 12 | 霉菌培养箱 |  |  | 品牌：天津泰斯特 型号：MJX-150BIII |  |  |  | 天津泰斯特仪器有限公司 |  |  | 2 |  | 台 |  | 12300.00 |
| 13 | 水浴锅 |  |  | 品牌：天津泰斯特 型号：SYG-A2-8 |  |  |  | 天津泰斯特仪器有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 700.00 |
| 14 | 恒温水箱 |  |  | 品牌：天津泰斯特 型号：SHHW-600D |  |  |  | 天津泰斯特仪器有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 1200.00 |
| 15 | 天平 |  |  | 品牌：上海佑科 型号：YP5002 |  |  |  | 上海佑科仪器仪表有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 650.00 |
| 16 | 30L卧式转轴固体发酵罐 |  |  | 品牌：上海保兴 型号：BIOTECH-30SS |  |  |  | 上海保兴生物设备工程有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 165000.00 |
| 17 | 好氧有机肥发酵装置 |  |  | 品牌：苏州同科 型号：TKSH-407 |  |  |  | 苏州同科科教设备有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 15500.00 |
| 18 | 氮吹仪 |  |  | 品牌：杭州米欧 型号：NK200-1B |  |  |  | 杭州米欧仪器有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 6500.00 |
| 19 | 基础电泳仪电源 |  |  | 品牌：伯乐 型号：PowerPac Basic |  |  |  | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 8000.00 |
| 20 | 真空抽滤装置 |  |  | 品牌：爱德华 型号：RV12 |  |  |  | 爱德华真空技术有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 38500.00 |
| 21 | 循环水真空泵 |  |  | 品牌：郑州宇祥 型号：SHZ-D(III) |  |  |  | 郑州宇祥仪器设备有限公司 |  |  | 2 |  | 台 |  | 1800.00 |
| 22 | 振荡培养箱 |  |  | 品牌：上海智城 型号：ZWYC-2932 |  |  |  | 上海智城分析仪器制造有限公司 |  |  | 5 |  | 台 |  | 260000.00 |
| 23 | 水浴振荡器 |  |  | 品牌：上海智城 型号：ZWF-110X30 |  |  |  | 上海智城分析仪器制造有限公司 |  |  | 4 |  | 台 |  | 46000.00 |
| 24 | 超净工作台（一） |  |  | 品牌：上海智城 型号：ZHJH-C1115B |  |  |  | 上海智城分析仪器制造有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 14000.00 |
| 25 | 超净工作台（二） |  |  | 品牌：上海智城 型号：ZHJH-C1115C |  |  |  | 上海智城分析仪器制造有限公司 |  |  | 1 |  | 台 |  | 16000.00 |
| 实 物 验 收 情 况 | 外观 质量（有无残损，程度如何）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术验收情况 | 依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步验收情况 | □通过验收 □整改后再组织验收 □不通过验收 索赔要求 □其他结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  | 供货商 授权代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

中标通知书