郑大询价采购-2020-38

材料性能动静分析测试系统

测

试

报

告

2020年12月

材料性能动静分析测试系统测试报告

一、综合试验装置：

1、本装置满足试验方式：拉伸，弯曲，压缩，疲劳试验。

2、本装置满足标准：

1)	GB/T 2611-2007《试验机通用技术要求》

2)	GB/T16825.1-2008《静力单轴试验机的检验第1部分：拉力和（或）压力试验机测力系统的检验与校准》

3)	GB/T 16826-2008《电液伺服万能试验机》

4)	JB/T 8612-1997《电液伺服万能试验机》

5)	JB9397-2002《拉压疲劳试验机技术条件》

6)	GB/T 3075-2008《金属轴向疲劳试验方法》

7)	GB/T15248-2008《金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法》

8)	GB/T21143-2007《金属材料准静态断裂韧度的统一试验方法》

3、主要技术指标：

1)高刚度双立柱门式主加载框架；

- 智能恒压静音动力源；

- 上横梁：液压升降、液压锁紧

4)全数字动静态控制系统；

5)中英文人机对话下位机操作应用软件；

- 工控机以及打印机：工控机内存4G，存储500G，处理器I5及彩色激光A4打印机；

- 试验相关常规辅具（棒材和板材）：拉伸、压缩、弯曲试验，强迫平推夹具体，配拉伸棒材和边裁钳口，压缩辅具，对应温度环境下配置对应辅具和导杆。

- 试验环境：能完成-60℃-1100℃环境下相关试验；

- 试验支持控制支持：力、位移、变形等多闭环控制

10)最大试验力（动静态）：25kN

- 11)载荷框架：双立柱

12)立柱有效宽度：690mm

13)试验空间：700mm

14)立柱直径：75mm

- 工作台高度：800mm

- 机架刚度：3 ×108 N/m

17)作动器最大行程：±100mm（总行程200mm）；

18)作动器方式：双出杆；

19)力传感器：拉压双向动态力传感器；

20)位移传感器：磁致位移传感器；

21)控制阀：伺服阀，总流量满足42L/min；

- 液压泵站：恒压伺服动力源，总流量42L/min，压力21Mpa。（根据实验要求调整），油泵电机组配置减振装置，可一键泵站开停，高低压切换，配备闭式冷却系统，过滤系统为三级过滤；

23)同轴度：优于8%

24)试验力测量范围：动态2%～100%FS

25)力精度及波动度：优于示值1%；幅值波动度不大于各档±1%F.S

26)位移测量范围：100mm(±50mm)

27)位移测量分辨率：0.001mm

28)位移示值精度：示值精度1%起，±0.5%FS内

29)变形示值精度：示值精度2%起，±0.5%FS内

30)动态试验频率：50HZ

31)动态试验振幅：10mm

二、综合试验控制系统：

1)控制器：基于ISD平台开发的智能伺服测控器，是微机内置式PCI2.1

2)采用频率：10,000Hz动态测控

3)控制器指标：全16位AD/DA，基于浮点DSP的多闭环控制，全数字0.001-100Hz二次运动波形、自定义波等动态波形控制，嵌入式DTE操作系统的通讯模块支持DynaLive智能协议，实现与微机间的动态数据交换、故障诊断、参数更新等通讯功能。

4)模拟输入：2路应变桥通道，1路差分信号；

5)模拟输出：1路 D/A 输出

6)数字输入：4 路（带隔离）

7)数字输出：8路（485差分）

8)PNM数字脉冲：0~1MHz

9)控制策略：N闭环滑模变结构反馈控制，全通道闭环随动，采用智能滑模控制算法SPIV，确保静态控制平稳、动态控制灵敏，控制具有前馈和超前馈控制；

10)控制核心：32位浮点DSP，DTE多任务操作系统

11)配置通道：2~5

12)智能通讯协议：基于PCI总线的DynaLive通讯协议

13)数据传送：专用高速FIFO，10,000采集点/秒

14)控制信号：能实现正玄波，余弦波等运动波形，具有二次运动曲线、多点保持、折线、谱载、AWG任意波、预录制随机波、外源等功能；

15)标配软件系统：动态试验软件、静态试验软件；

16)随机工具：调试工具箱；

17)测力分辨力：动态3万码（10kHz），静态50万码（50Hz）；

18)试验安全保护：多级安全保护策略，确保试验安全；

19)预留功能：满足DIC试验通讯需求，实现与DIC通信。

20)其它：支持二次开发，提供labview demo案例

21)软件系统：

22)实现与DIC设备及软件的通讯。

23）执行国标GB/T 3075-2008 金属材料疲劳试验轴向力控

- 每秒10000次高速采集试验负荷,变形和位移；

25）力-时间,变形-时间,位移-时间等试验曲线自动匹配坐标；

26）试验力,变形,位置多种测量极限保护设置；

- 0.01Hz～100Hz正弦波、方波、三角波、锯齿波、自定义波、谱载波、预录制随机波等动态参考波形，可根据用户需求定制波形；

28）试样破坏自动停机保护；

29）各种动静态控制模式可随时平顺切换；

30）动态控制频率、幅值可实时设置生效，幅值自动补偿；

31）按循环次数或试验时间实时自动保存试验数据，保证试验数据的安全；

32）多试验结果统计分析,自动生成S—N曲线,分析结果可导出；

33）试验数据可保存成数据文件,历史数据可随时调入查询；

34）预留开发云参数备份，云数据存储，云注册等功能。

三、综合试验环境系统

1.试验环境温度：-60℃—1100℃；

环境实验空间：能够满足拉伸、压缩、弯曲试验；

- 环境装置：高低温拉杆，高低温拉伸夹具，压缩夹具、三点弯曲试验夹具等；

- 夹具满足：板材，棒材；

- 实验记录

| 次数,频率,力下峰值,力上峰值,位移下峰值,位移上峰值,变形下峰值,变形上峰值 |  |
| --- | --- |
| 100,10.000,-0.236,12.024,45.973,46.230,-32.279,-32.267 |
| 200,10.000,2.977,11.008,45.976,46.081,-32.279,-32.267 |
| 300,10.000,2.989,11.010,45.976,46.081,-32.279,-32.267 |
| 400,20.000,2.994,11.016,45.976,46.080,-32.279,-32.267 |
| 500,20.000,2.997,11.011,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 600,20.000,2.984,11.008,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 700,30.000,2.993,11.002,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 800,30.000,3.008,10.973,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 900,30.000,2.994,11.005,45.978,46.082,-32.279,-32.267 |
| 1000,30.000,2.990,11.010,45.978,46.082,-32.279,-32.267 |
| 1100,30.000,2.991,11.006,45.977,46.083,-32.279,-32.267 |
| 1200,50.000,2.988,11.010,45.977,46.082,-32.279,-32.267 |
| 1300,50.000,3.128,10.900,45.980,46.081,-32.279,-32.267 |
| 1400,50.000,3.034,10.943,45.981,46.081,-32.279,-32.267 |
| 1500,50.000,3.000,11.000,45.980,46.081,-32.279,-32.267 |
| 1600,50.000,2.989,11.010,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 1700,50.000,2.987,11.011,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 1800,50.000,2.990,11.007,45.978,46.080,-32.279,-32.267 |
| 1900,50.000,2.990,11.011,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 2000,50.000,2.990,11.010,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 2100,50.000,2.988,11.011,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 2200,50.000,2.989,11.012,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 2300,50.000,2.990,11.012,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 2400,50.000,2.989,11.012,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 2500,50.000,2.989,11.012,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 2600,50.000,2.989,11.013,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 2700,50.000,2.988,11.012,45.979,46.081,-32.279,-32.267 |
| 2800,50.000,2.990,11.013,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 2900,50.000,2.994,11.013,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 3000,50.000,2.991,11.013,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 3100,50.000,2.994,11.011,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 3200,50.000,2.989,11.013,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 3300,50.000,2.988,11.013,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 3400,50.000,2.984,11.014,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 3500,50.000,2.990,11.017,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 3600,50.000,2.987,11.016,45.977,46.081,-32.279,-32.267 |
| 3700,50.000,2.989,11.014,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 3900,50.000,2.990,11.011,45.978,46.080,-32.279,-32.267 |
| 4000,50.000,2.990,11.013,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 4100,50.000,2.989,11.017,45.978,46.080,-32.279,-32.267 |
| 4200,50.000,2.986,11.016,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 4300,50.000,2.987,11.013,45.977,46.081,-32.279,-32.267 |
| 4400,50.000,2.984,11.017,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 4500,50.000,2.983,11.018,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 4600,50.000,2.994,11.010,45.978,46.080,-32.279,-32.267 |
| 4700,50.000,2.988,11.012,45.977,46.081,-32.279,-32.267 |
| 4800,50.000,2.990,11.012,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 4900,50.000,2.987,11.013,45.978,46.081,-32.279,-32.267 |
| 5000,50.000,2.983,11.012,45.978,46.080,-32.279,-32.267 |
| 5100,50.000,2.990,11.013,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 5200,50.000,2.988,11.014,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 5300,50.000,2.989,11.008,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 5400,50.000,2.988,11.012,45.977,46.081,-32.279,-32.267 |
| 5500,50.000,2.988,11.016,45.978,46.080,-32.279,-32.267 |
| 5600,50.000,2.983,11.011,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 5700,50.000,2.990,11.008,45.978,46.080,-32.279,-32.267 |
| 5800,50.000,2.986,11.012,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 5900,50.000,2.987,11.011,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 6000,50.000,2.989,11.010,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 6100,50.000,2.988,11.010,45.977,46.081,-32.279,-32.267 |
| 6200,50.000,2.987,11.011,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 6300,50.000,2.987,11.008,45.977,46.081,-32.279,-32.267 |
| 6400,50.000,2.989,11.013,45.977,46.080,-32.279,-32.267 |
| 6500,30.000,2.720,11.473,45.970,46.085,-32.279,-32.267 |
| 6600,30.000,2.219,11.685,45.965,46.089,-32.279,-32.267 |
| 6700,30.000,2.879,11.141,45.974,46.082,-32.279,-32.267 |
| 6800,30.000,2.991,11.006,45.976,46.081,-32.279,-32.267 |
| 6900,30.000,2.989,11.004,45.976,46.080,-32.279,-32.267 |
| 7000,30.000,2.991,11.036,45.976,46.080,-32.279,-32.267 |
| 7100,30.000,2.991,11.007,45.976,46.080,-32.279,-32.267 |
| 7200,10.000,2.455,11.536,45.967,46.084,-32.279,-32.267 |
| 7300,10.000,2.422,11.643,45.963,46.085,-32.279,-32.267 |
| 7400,10.000,2.994,11.008,45.973,46.077,-32.279,-32.267 |